# 附件5-2

# 采购需求表

：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途: |  |  |  |  |
| 项号 | 采购内容 | 单位及数量 | 参考规格及型号 | 技术需求 |
| 1 | 十二导同步心电分析系统 | 3套 | 麦迪克斯，型号：MECG-200 | 1、导联：12导同步心电图记录。 2、可进行导联加做，同屏显示加做心电图。 3、A/D位数 :24bit 4、频响 ：0.04-150Hz 5、增益 ：5、10、20mm/mV 6、共模抑制比 ：>140dB 7、抗极化电压 ：电压变化<0.1% 8、时间常数 ：3.2Sec 9、内部噪声：<5μv 10、数控滤波器：20HZ-1000HZ 11、抗交流干扰：工频50HZ数字滤波 12、抗基线漂移：<2mm 13、抗肌电干扰：140-120HZ任意调节 14、道间干扰：通道之间的误差<±1% 15、定标电压 ：AC 变动 + 10Mv， DC + 600mV 16、★长时间记录 ：无限期 17、记录增强功能 ：有 18、交流电：220V±22V 50HZ±1HZ 19、安全类别：BF 20、患者泄露：电源0.001mA 21、工作条件：压力：500 —1060hPa， 操作温度：0—40度 22、全数字心电图12导同步心电图记录。 23、可设置提前预采集心电图。 24、可长时间实时监测及心电图记录，可任意设置采集时间。 25、心电图数据存储格式遵循心电图国际标准-ECG、XML格式。 26、★具有VCG（空间向量心电图）、支持TVCG（时间心电向量图）、FCG(频谱心电图)、心室晚电位（VLP）、心率变异(HRV)等记录功能。 27、医生权限管理登陆，不同权限的操作者只能操作本权限内的功能。 28、病历列表及诊断数据同屏显示，可根据多个条件检索病历，可模糊查询。 29、★新旧患者资料及波形同屏幕对比功能。 30、★具有心电图肢体导联及胸导联纠错功能。 31、提供多种的滤波模式，走纸速度等，观察患者的心电图变化，多种打印模式可供选择。 32、提供心电图分析测量功能，多种波形显示方式、波形放大等功能。 33、★具有患者测量参数异常值提醒、诊断异常特殊颜色显示。 34、采集波形时间显示，心电图波形可设置不同种颜色显示。 35、★具有心电图危急值标识及提醒功能。 36、★具有心电图叠加分析，复合波功能。具有纠正左右手与胸导联接反修复功能。 37、打印报告格式有6＊2＋N、1＊1、3＊4＋N等，可自定义设置打印模板。可选择任一部分图谱打印，长导联可选择任意导联，如遇复杂心律失常可选择任一导联全程打印。 38、配置： 计算机主机 1台 HP黑白激光打印机 1台 12导心电采集盒 1台 12导心电导联线 1条 心电吸球 1套 心电夹子 1套 软件 1套 |
| 2 | 动态心电记录仪 | 1套 | 百慧，型号CT-082 | 一、一般要求： 1、自动分析准确性通过美国MIT-BIH等权威数据库测试，准确率高达99.9%(需提供第三方机构的检测报告)。 2、房颤自动分析,通过美国MIT-BIH等权威数据库测试,准确率高达98%(需提供第三方机构的检测报告)。 3、原装整套设备。 二、技术参数要求 1、导联方式：标准12导联，10根导联线记录，真实准确采集12导心电数据。 2、轻便小巧，记录仪重量<85g,一节AAA电池供电。 3、频率响应：+3dB~-3dB @ 0.05~60 Hz。 4、动态输入范围：10mV，耐极化电压：±300mV。 5、共模抑制比>100dB。 ▲ 6、存储类型为SD存储卡，可兼容2~32GB容量记录卡，重上电数据不丢失。 7、记录盒内置时钟，碱性电池取出后依旧可以工作。 8、采样率4000Hz，开启起搏达到10000Hz。高信噪比（>100dB），高精度高分辨率（16bit,最高10000Hz采样）。 ▲ 9、多通道采集起搏器信号，内置起搏器检测电路。可采集最小脉宽0.1ms，最小幅值2mv的起搏器信号，提供检测报告。 10、记录盒内置电池电量检测和导联脱落检测电路，当电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式报警。 11、记录盒功能键仅设M键、P键，避免患者误操作。 ▲ 12、导联连接正常时，记录盒可自动开始记录。 13、内置USB接口，可通过USB接口导出存储卡内数据，初始化记录盒。 三、设备参数要求 1、具有精确的智能化算法，可根据数据特征自动调整分析策略，无需手动调整不应期时间，QRS波宽度，灵敏度，主分析导联等分析参数，即可获得准确的分析结果，实现房早、室早等心率失常的智能化分析。 2、具有全程自动跟踪编辑功能（自动修正伪差心搏后房早、自动移除房颤事件中房早、自动调整最快最慢心率位置）。 3、模板分析：包括正常、房早、室早、起搏、伪差、疑问心搏模板，模板数目自适应，根据实际波形逐波生成，修改模板方便快捷，可反复修改、单波修改、多波批量修改功能，模板内有同屏心搏叠加图。 4、具有心搏模板叠加功能以及叠加后的编辑修改功能，通过模板内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分、抽离、编辑、保存、打印。（波形反混淆分析技术，与Demix功能类似）。 ▲ 5、房颤、房扑全自动分析：具有全程心电数据的RR间期时间散点图技术，一键自动分析房颤房扑，可准确定位房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率，房颤事件列表显示； 6、提供同屏显示24小时、一小时时间散点图、以及对应的心电图条图、逐步定位具体心搏，列出具体房颤、房扑事件发生时间，时长等准确信息。 ▲ 7、具有1小时Poincare散点图技术及24小时Poincare散点图。 8、Poincare散点图可以彩色显示不同心律失常。 9、Poincare散点图可以逆向选择，从散点图中任意框选出心电波形。 10、具备12导同步ST段动态扫描分析功能，自动生成ST段事件统计。统计信息包括发生时间、时长、压低幅值。 ▲11、83种以上直方图分析: 包括R-R间期、N-N间期、N-V间期、N-S间期、N-J间期、R-S间期、S-S间期、S-N间期、S-R间期、R-V间期、V-V间期、V-N间期、V-R间期、起搏到起搏、起搏到原发、原发到起搏、RR间期比、心率直方图在内的43种以上直方图。 12、可在直方图上批量编辑心搏、插入心搏，如房早未下传等。 13、自动挑选最快最慢心律，并自动插入图条，无需人工手动存图。 14、能够准确快速判断最快最慢心率，可以即时找到准确真实的最快最慢心率，并且支持即时打印。 15、具有起搏器分析功能，有单独的起搏心搏模板。可以查看每个通道的起搏器信号。 16、独立的起搏器自动分析工具，并以直方图加条图的方式显示，自动区分包括房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型，可手动标记感知过度、感知失败。 17、心律失常事件列表：室早时间、房早事件、停搏事件、心率异常事件、ST段事件单独列表，可根据心律失常发生时间、模板编号、事件类型对事件进行排序。 18、心律失常事件直方图：根据心律失常次起数描绘直方图，方便快速准确定位严重心律失常。如，单发室早次数统计直方图等。 19、心率变异性(HRV)分析：HRV频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行HRV时域分析，并可自定义时间段进行分析。 20、可选配心率震荡（HRT）自动分析功能。 21、可选配T波电交替（TWA）自动分析功能。 22、可选配QT间期（QTｄ）自动分析功能，QT间期分析：可选测分析通道，可随时调整测量点，且包括QT离散度、QT散点图、QT直方图、QT趋势图等多个分析工具。 23、可选配心电向量图（VCG）自动分析功能；可选配心室晚电位（VLP）自动分析功能。 24、可选配睡眠窒息（SAP）自动分析功能。 25、全览图批量编辑：可以大面积选择任意长度心搏，标记为伪差或者添加房颤事件、用户自定义事件。 26、提供“转到时间”工具栏，可以查看自己所关注时间的心搏情况。 27、报告预览功能：可自动生成综述结论，结论术语有标准模板也可由用户自定义。报告预览中已存图条可再编辑。 28、具备全自动添加最快心律、最慢心律、单发室早、单发房早等图条功能，即：无需任何按钮，在数据分析完毕时即存好条图。 29、报告自定义功能:可自定义报告打印项目、页边距、字体、行距、图条打印通道和长度等信息，支持单通道长时间打印。 30、电子尺工具:测量尺可测量心电信号的间期和幅值,平行尺可代替分规功能。 31、ECG滤波功能:提供工频滤波和实时基线滤波功能,提高心电信号质量。 32、数据库管理功能：可根据病人姓名、ID号、性别、记录时间、分析医生、诊断信息对记录进行查找和浏览，数据库中显示字段可自定义；病人记录可以进行备份、导入和删除操作。 33、提供用户事件工具,方便用户查看已选图条的时间位置,以便选择时间段再添加图条。 34、可运用鼠标滚轮，全程查看任意导联或任意组合导联的心电图条。 35、报告模板具有强大的编辑功能，实现可选择多个报告模板，及首页各板块顺序的可编辑性。 36、房早模板内的片段缩略图，可设置多种长度，从显示一个心搏到显示前后多个心搏。并可来回切换，便于医生观察和诊断。 四、配置清单： 控制主机 1台 心电导联线 1套 记忆卡 1张 光盘 1张 外软包 1个 说明书 1本 合格证 1个 保修卡 1个 装箱清单 1个 |
| - 质量标准 |  | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |
| - 验收条件及标准 |  | 设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |  |  |
| - 验收方法及方案 |  | 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期1年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。质保期内接到质量问题通知后24小时内处理，一周内免费更换有质量问题的产品。 |  |  |
| 售后及技术服务 要求 |  | （1）按国家规定实行“三包”，产品质量执行行业标准；（2）免费送货上门，免费安装调试；（3）使用人员的培训由供货方负责，达到使用人员能独立操作，熟悉操作的要求；（4）所有货物必须保证提供全新的合格产品，产品质量符合国家相关标准及安全规范，否则，采购方有权拒收货物。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货期：自签订合同之日起 10 个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕； 交货地点：广西桂林市采购人指定地点 |  |  |
| 付款条件 |  | 付款方式： 在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后20个工作日内支付100％的合同金额（无息）。 |  |  |
| 三、其他要求 1. 供应商所提供的设备交货时均需提供代理商或厂家的供货证明(产品保证书)或授权书。成交供货时，采购人进行检验核实及对比是否是本次所采购的所需之产品，如出现所提供产品不符合采购要求或无法提供，均视为虚假应标处理。 2、履约保证金金额：按成交金额的5 %。 3、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份： 开户名称：桂林电子科技大学 开户银行：工商银行桂林市屏风支行 银行账号：2103 2152 0924 9017 694 |  |  |  |  |

- 格式文件

# 采购需求响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 质保年限（年） | 故障处理响应时间（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |  |  |

供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日

竞  标  报  价  表

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日